附件1

泉州市晋江生态环境局实验室仪器设备更新采购项目购买清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 1、火焰、石墨炉分体机设计，火焰和石墨炉都具有独立的光学平台和检测系统, 无需外部原子化器的切换，完全独立；并由同一套软件控制，火焰和石墨炉可以同时分析也可分开运行。 2、全套设备至少配备16个灯座，可同时点亮预热不少于16盏灯，可自动快速选择元素灯。 3、具有快速分析的能力：2分钟内能准确分析样品中8个不同被测元素含量。 4、实验室仪器数据信息处理系统，可以将本台仪器的原始数据一键自动转换成用户内部最终所需格式，自动计算、自动数据处理、自动判定检测结果是否合格，并以不同颜色显示（供应商须提供数据一键处理模块操作视频截图佐证，视频截图内容应能体现视频时间轴、软件界面、转换前仪器原始数据格式、转换操作、以及转换后的数据格式并判定标注不同颜色）。 5、配置清单：原子吸收光谱仪主机（火焰+纵向加热、横向交流塞曼扣背景石墨炉）1套；石墨炉自动进样器1套；石墨炉自动进样彩色可视系统1套；原子吸收中文软件包、中文使用手册1套；实验室仪器数据信息处理系统模块 1套；热解涂层石墨管 10支；石墨炉自动进样器样品杯（2ml）1000个；石墨炉自动进样器进样组件（含进样针、进样管等）1套；元素空心阴极灯（10支原厂+6支第三方品牌备用灯）16只；石墨炉循环水冷却器1台；无油静音空气压缩机1套；品牌商务台式电脑+液晶显示器 1套；激光A4打印机1台；仪器计量/检定证书1份（安装调试后委托有资质的计量检定单位出具）。 |
| 2 | 原子荧光 光度计 | 1 | 1、仪器具备载气、屏蔽气、辅助气、氢气助燃气四路独立气路系统，气路系统采用质量流量计控制气体，可自动调节与优化流量，保证气路系统长期工作的稳定性和重复性。2、采用电热塞点火技术，加热元件封装在耐高温耐腐蚀的合金材料，不采用传统的螺旋状的加热炉丝，无点火炉丝消耗、终生免维护。3、配置清单：三通道原子荧光主机1台；双注射泵进样系统1套；极坐标自动进样器，单个样品盘≥218位兼容10、15/25ml样品管1套；溶剂管理器1套；免调编码空芯阴极灯8只（砷、汞、硒、锑各2只）；数据处理系统、专用中文操作软件 1套；仪器操作手册、软件使用手册 1套；抗坏血酸、硫脲等化学试剂 1套；砷、汞、硒、锑标准溶液 1套；专用工具 1套；标准备品备件 1套；带捕集报警装置废液桶1套；内置氢气气路系统1套；品牌商用计算机1套 ；品牌激光打印机1台；仪器检定证书1份（安装调试后委托有资质的计量检定单位出具）。 |
| 3 | 恒温恒湿称重系统 | 1 | 配置清单。称重系统主机（温度15-30℃，分辨率0.1℃,波动≤0.5℃；湿度45-55%RH，分辨率0.1%RH，波动≤5%RH）１台；防静电镊子 2把 ；乳胶手套 10副；十万分之一天平 1台；高精度样品扫码装置 1套；高精度去静电装置 １套；工作站 1套；仪器计量/检定证书1份（安装调试后委托有资质的计量检定单位出具）。 |

附件2

泉州市晋江生态环境局实验室仪器设备更新采购项目控制价

报价汇总表

报价单位（盖章）：                                     联系人及联系方式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号（需国产设备） | 实物图片 | 其它重要参数 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |