附件1 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪技术参数及要求

1、设备用途：

仪器应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物，用滤膜/滤筒称重法或β射线直读法测定烟尘浓度，溶液吸收法采集烟气污染物，电化学法测定烟气浓度，应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物和气态污染物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定，自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、含氧量等参数。

2、执行标准：

2.1  GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》

2.2  HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

2.3  JJG 680-2021《烟尘采样器检定规程》

2.4  JJG 968-2002《烟气分析仪检定规程》

2.5  JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》

2.6  HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》

2.7  HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》

2.8  HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》

2.9  HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》

2.10  HJ 973-2018《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 

2.11  HJ 693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
3、技术要求及参数：

3.1烟尘采样流量(0～120)L/min；分辨率0.1L/min；示值误差不超过±5%；
3.2烟气采样（0.2～2.0）L/min；分辨率0.001L/min；示值误差不超过±2.5%；

3.3烟气动压(0～2000)Pa；分辨率1 Pa；示值误差不超过±2%FS；
3.4烟气静压(-60～+60)kPa；分辨率0.01Pa；示值误差不超过±4%FS；

3.5流量计前压力(-80～0)kPa；分辨率0.01kPa；示值误差不超过±2.5%FS；
3.6流量计前温度(-40～85)℃；分辨率0.1℃；示值误差不超过±2.5℃；

3.7烟气温度(0～500)℃；分辨率0.1℃；示值误差不超过±3℃；

3.8 大气压(50-130)kpa，分辨率0.01kpa，示值误差不超过±0.5kpa；

3.9烟尘泵负载能力：≥50.0L/min (阻力为 -25kPa时)；

3.10烟气传感器O2(0～30)%；分辨率0.1%；SO2测量量程大于7000mg/m3，分辨率1mg/m3；NO测量量程大于1600mg/m3，分辨率1mg/m3；NO2测量量程大于1000mg/m3，分辨率1mg/m3；CO测量量程大于15000mg/m3，分辨率1mg/m3；示值误差不超过±5%。（须提供计量器具型式批准证书证明）

3.11仪器具备重量法烟尘采样、β射线法烟尘直读功能，电化学法烟气测量、溶液吸收法烟气采样等功能；

3.12采用高负载、大流量烟尘采样泵，流量范围（0～120）L/min；

3.13吸收液采样流量范围（0.2-2.0）L/min，烟尘采样、烟气测量、烟气吸收液采样可同时进行；

3.14仪器主机与保护外箱采用一体化设计，主机上方设有提拉把手，现场工作无需携带分析主机外箱，减轻使用负担；(须提供仪器实物图佐证)

3.15具有无线数据传输功能，可通过工作站或手操器远程查看实时测量数据；

3.16主机采用单北斗模块进行授时和定位，自动生成主要功能操作和测量参数标定的日志记录，方便检查仪器的操作流程；

3.17主机具有防倒吸功能，采用多级过滤系统设计，有效过滤烟尘颗粒物，保护气路及采样泵；

3.18设备可分别存储工况测量数据、烟气测量数据及烟尘测量数据，数据存储≥50000组；

3.19仪器内置大容量电池，交流、直流电随意切换；

3.20设备添加气体交叉干扰修正算法，具有CO对SO2的自动修正功能；

3.21主机触摸彩屏兼顾触屏和按键两种操作方式，触摸屏采用不可翻转悬停方式，避免仪器漏气；（须提供证明材料）

3.22烟气传感器模块具备恒温功能，低温环境提高测量响应速度和测量准确度；(需提供加热恒温功能实物图片佐证)
3.23主机双电源/通信航插，支持有线/无线双高速微型热敏打印机，方便现场数据打印，打印数据条采用二维码防伪；

3.24颗粒物浓度测量范围≤50mg/m3时，示值误差不超过±10%；（须提供计量器具型式批准证书证明）

3.25仪器主机具备测量数据共享功能，多台分析仪之间可以实现数据通信；（须提供无外接辅助传输设备进行数据共享的照片证明）
3.26仪器具备空白样同步采样功能。

4、配置要求：
4.1 主机一台（含氧气，二氧化硫，一氧化氮，二氧化氮，一氧化碳传感器、有线打印机）；
4.2 1.5米高低浓度烟尘多功能取样管1支；
4.3 1.3米烟气预处理器1支(含1米加长杆、配套铝箱1个)；
4.4干湿球法含湿量/烟气二合一取样管1支；

4.5 阻容法便携式含湿量检测仪1支(含蓝牙打印机，可同时测定含湿量、大气压、流速、流量、动静压、烟温等烟气参数)；
4.6 有线工况盒1个、气水分离器1个、自动压膜机1台、空白取样支架1根、烟枪三角托架1个、其他必要附件1套、附件箱1个；
4.7 抗干扰报告、说明书、保修卡；

4.8 权威机构出具的检定/校准证书1套。
5、服务要求

5.1中标人应负责产品的安装、调试，工程师上门现场安装培训。中标人联系相关检定机构出具检定或校准证书后，由采购人进行使用性能方面的验收。各项指标和参数应符合验收标准。凡未达到仪器安装体积要求和质量要求，作退货处理，中标人承担违约责任。

5.2验收合格后整机免费保修1年。免费保修期内，如设备出现问题，供应商应在接到设备故障通知的1小时内响应，48小时内派维修人员到达现场开展维修。
5.3供应商应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

6、相关事项

6.1 本次询价供应商报价时须写明整套总价，报价总价包含仪器运输、安装、调试、仪器检定或校准、保修、税收等商品交付前所有可能发生的一切费用。

6.2 交货期：签订合同后10个工作日内送达并安装调试完毕。

6.3 交付地点：泉州市丰泽区泉秀街道浦西路大淮新村12幢泉州市丰泽环境监测站。

6.4 付款方式：仪器到货后安装运行正常，仪器经检定或校准后各项指标符合使用要求，验收合格后，全款支付。

