附件
项目包1
1. 便携式非甲烷总烃检测设备（含苯系物检测）
一、产品用途
用于固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷、非甲烷总烃及苯系物的监测，同时根据需要后期可进行乙酸乙酯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、氯乙烯、丙烯醛等特征因子扩展。
二、主要技术参数
2.1：仪器标准符合性要求
2.1.1 仪器满足HJ1332-2023中7.1要求，并能在样品监测界面上同步明确显示7.1.2中要求的工作参数。仪器性能满足无组织和环境空气应急监测要求，并能准确测定0.5μmol/mol或更低浓度标气，示值误差≤10%@3ppm，＜20%@0.5ppm。
2.1.2 仪器具有HJ1012-2018标准中要求的线性误差、加标回收率、响应因子测量界面和结果计算。
2.1.3 仪器具有北斗定位，日志功能，打印数据具有防伪功能，并具有LIMS对接功能；满足环境监测条例，以及环境监测机构评审准则对仪器管理的要求。
2.2：仪器功能要求
2.2.1 检测器带熄火自动断气功能，能自动点火，点火成功率高，连续20次点火成功率，至少19次能点火成功。
2.2.2 对各类VOC组分有稳定响应；响应因子HJ 1332-2023及HJ 1012-2018等标准要求；
2.2.3 快速就绪：冷机启动到出分析结果，短于10分钟。
2.2.4 配备超小型氢气发生器，氢气发生器自带电池。氢气纯度≥99.995%。氢气发生可直接与仪器连接实现连续监测。
2.2.5 阀进样系统驱动：采用电驱动转子阀，高稳定性且避免气驱动时切阀压力波动对基线的影响，且减少气体消耗；
2.2.6 阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于180℃，控温精度不小于±0.2℃。
2.2.7 供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式，其中使用电池供电时，正常运行的连续工作时间不小于6h（主机+气源组）
2.2.8 仪器可同时进行总烃、甲烷、非甲烷总烃 、苯系物的分析，也可单独分析非甲烷总烃；无需重新调节参数。
2.2.9 分析周期:非甲烷总烃≤2min，非甲烷总烃+苯系物≤10分钟。
2.2.10 质控要求：内置多条校准曲线，具有零点测定、示值误差、重复性核查、用户自定义曲线等功能。
2.2.11 因湿度测量、氧气测量和苯系物测量等标准未推出或更新，设备供应商应具备以上设备能力升级能力，如果不能在标准实施后一个月内完成设备升级，应无条件退货并全额退款，同时承担相应违约责任。
2.3：仪器软件及使用性能要求
2.3.1 软件为全中文控制界面，具备点火、零点测试、示值误差测定、重复性核查、加标回收、线性误差、色谱柱老化、方法配置等功能。具单次测量、5次测量、多次测量三种测量模式可选。
2.3.2 软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少180天历史数据的功能，并能打印数据结果、谱图信息和质控内容。
2.3.3 校准曲线参考HJ38内置不少于5条校准曲线，相关系数≥0.999。
2.3.4 谱图与结果，仪器实时显示样品谱图及样品摩尔份数及质量浓度能显示并自动记录、打印样品测定谱图以及摩尔分数浓度、质量浓度结果。
2.3.5 抗负压能力:-20kPa时可准确测量。
2.3.6 仪器应具备较好的便携及移动性，整机包装箱应≤5kg。能同时放置主机和氢气发生器
2.3.7 仪器应具有独立知识产权。
2.4：参数要求
2.4.1  工作温度：-10℃~45℃
2.4.2  量程：0.1~30000μmol/mol（甲烷）可准确定量且在曲线范围内0~100μmol/mol（苯系物）
2.4.3  检测限：≤0.2mg/m3（以甲烷计）≤0.1μmol/mol（以甲苯计）
2.4.4  示值误差：＜±2.0%@>100μmol/mol，±2ppm@<100μmol/mol
2.4.5  定性重复性：≤3%
2.4.6  定量重复性：≤1%
[bookmark: _GoBack]2.4.7  重量：＜12kg，含氮气瓶，储氢合金，电池及相关附件（含配件包等）。


2.便携式可见分光光度计
一、用途：
新型便携式可见分光光度计，预置至少200条程序以上，适用于多种测量场合使用。
二、工作条件：
2.1  电源：标配AA电池，4节，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz
2.2	 温度：10 ~ 40℃
2.3	 湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）
三、技术性能指标：
3.1  测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）
3.2 预置曲线：至少200条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析
3.3  用户自建曲线：至少50条；
3.4  比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸；圆形13mm/16mm/1英寸；
3.5  供电方式：标配AA电池，4节，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz
3.6  波长范围：340~800 nm
3.7  波长选择：自动；
3.8  波长准确性：±2nm；
3.9  波长重复性：±0.1nm；
3.10  光谱带宽：5nm；
3.11  光度计测量范围：0~ 3.0 Abs
3.12  光度计准确度：±0.003Abs @ 0.0~0.5 Abs
3.13  光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs）
3.14  杂散光：< 0.1T% @ 340nm，NaNO2
3.15  数据储存量：500条，符合GLP；
3.16  显示：LCD，带背光；
3.17  数据线接口：min USB接口，选配；
3.18  操作语言：多国语言，含中文；
3.19  主机尺寸：＜180*270*100mm
3.20  主机重量：＜1.5kg；
3.21  防护等级：IP67
3.22  吸光度示值稳定性≤0.005。
3.23  测量重复性，在COD浓度为30mg/L时重复性≤15%，浓度为50mg/L时重复性≤10%，浓度为200mg/L，500mg/L，800mg/L时重复性≤5%。
3.24  测量误差，在COD浓度为30mg/L时测量误差≤±5mg/L，浓度为50mg/L，200mg/L时测量误差≤±10%，浓度为500mg/L，800mg/L时测量误差≤±5%。
3.25  氯离子干扰，在COD测量时，氯离子≤1000mg/L，示值误差≤±10%。





3.智能消解器
一、产品要求：
1.1  内置至少11种加热程序，自定4种加热温度及时间
1.2  5-10分钟达到预设温度，控温精度±0.1°C
1.3  超温自动断电，温度变化曲线实时显示
二、技术参数：
★配套本次项目第2项便携式可见分光光度计使用。
2.1  消解项目:COD/总磷/总氮/铬/镍等。
2.2  温度设定范围：室温--165°C
2.3  温场均匀性:≤2°C
2.4  规格:＜285*260*240mm
2.5  屏幕:5英寸彩色触摸屏
2.6  计时范围:1-255分钟任意设定
2.7  温度示值误差:±2°C
2.8  电源:AC220V/50HZ,600W



项目包2
1、智能COD消解仪（氯气校正法）：
1.1加热方式：远红外陶瓷炉加热+微晶面板,加热区域覆盖陶瓷贴片，耐强酸碱腐蚀,热导性好。具有触屏+物理按键双重控制方式，安全可控性高。
1.2操作方式：液晶触摸屏,伸缩式自动收放【可隐藏】，方便使用和维护。
1.3冷却方式：内置制冷压缩机+水箱冷却水循环系统，冷凝管件采用防结露专利技术
1.4样品数量：≥6位
1.5终点控制：高精度氮气流量计量模块，单孔单控，恒流吹扫，到达设定时间自动停止加热，氮气流量自动切换静置流量（消解状态5-10 ml/min；静止状态30-40 ml/min，可调），无需人员干预。
1.6时间控制：0-999min，单孔单控，独立加热。
1.7额定功率：≤3000W，单孔可调。
1.8氮气控制：控制范围0～600ml/min，控制及显示精度:0.1sccm，重复精度:±0.5%F.S
1.9氮气吸收装置：二次吸收装置，和吸收液反应充分
1.10消解和氮气导入容器：实验室用插管三角瓶，聚四氟接头螺纹连接，密封好，安装拆卸方便，消解通道对接材料全部为玻璃材质。
1.11升温时间：5-10min,可调
1.12外形尺寸：≤900*450*600mm
1.13额定电压：AC220V/50HZ
1.14 配置：主机1台，250ml锥形插管消解瓶6个，防结露球形冷凝管6个，二次吸收管6个，二次吸收瓶6个，氮气导流管6根，冷凝管夹6个。
